金属材料化学成分检测设备技术参数

注：下文中，★代表必须满足的基本参数；▲代表重要参数

- 1.设备介绍

  - 1.1.基本功能

该设备可以对滑油系统中的金属屑分析，对其成分进行元素成分分析，定期检查磁堵及滤油器中金属屑并进行分析，可及时掌握不同轴承和齿轮的磨损情况，从而确定发动机是否可以按照标准继续使用并飞行或终止飞行进行检修。

  - 1.2.关键参数

    - 1.2.1.电子光学系统

1)电子枪：预对中型发叉式钨灯丝电子枪

2) ★分辨率：

3 nm @ 30 kV，SE；

3.9 nm @ 20 kV，SE；

5 nm @ 10kV，SE；

7 nm @ 3 kV，SE

3)加速电压范围：0.5 kV～30 kV

4) ▲放大倍数范围：1 X～1000000 X（底片放大倍数，1～16x光学放大）

5) ▲最大电子束束流:不低于2μA

6）★物镜光阑：无极可调光阑孔设计（非杆式光阑孔设计），通过软件自动调节电子束流，无需通过调整光阑孔大小来调整电子束流，省去机械对中等繁琐调节步骤，操作便利；

1.2.2真空系统

1）▲具有真空互锁功能，停机时电子枪室自动密封，并且具有电子枪实时监测功能，实时观测电子枪灯丝寿命状态，以便及时更换电子枪灯丝，避免测试途中，灯丝耗尽，影响测试效率

2）真空度：≤ 5×10-4 Pa

3）抽真空时间：≤ 5 min

4）▲采用真空电机，减少腔体与外部连接的传动结构所带来的密封要求，定位精度高、样品仓气密性好，抽真空速度快，防止污染仓体，维护少

1.2.3样品仓及样品台

1）★样品台具有彩色CCD监控功能及非接触报警装置，通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。

2）★样品台：3轴全自动样品台，全真空电机驱动，可以随着仓门一起拉开，可以在样品仓外完成样品的加载，放样换样方便

3）▲样品台行程：X≥125 mm，Y≥125 mm；Z≥50 mm

4）▲一体化掏空工艺成型的腔体，非焊接成型，无焊接缝隙；

5）★最大样品尺寸：直径≥270 mm，高≥53 mm

6）▲样品仓容积：宽≥340 mm，高≥274 mm，深≥295 mm;

7）样品台承重：500g；

1.2.4图像显示与处理

1）★图像显示：768x512或1536x1024，图像保存：最大48kx32k；

2）自动调整功能：自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等

3）特色功能：智能辅助消像散、大图拼接（选配）

4）图像混合像（BSE+SE）：支持一键切换SE和BSE的混合成像，比列可调

5）可集成第三方探测器信号输入，并在软件上进行成像，可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像

6）▲标配光学导航功能，光学导航功能摄像头以及样品仓内监控摄像头，已拍摄图片定位功能

7）测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等，测量标识可编辑和修改位置

8）配套计算机系统

操作系统：windows 10专业版

PC：专业工作站

配置：CPU：不低于I5,内存：16G，硬盘 ≥500 G；

显示器：24寸（专业图像显示器，分辨率1920×1200）

1.2.5能谱仪

1）探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥30mm2,高分子超薄窗设计，无需液氮冷却，仅消耗电能。

2）能量分辨率：Mn Ka保证不低于129eV

3）元素分析范围: B5～Cf98。

4）具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位。

5）定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。

6）定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的虚拟标样库。

7）图像分辨率可达2048*2048像素；元素面分布图分辨率可达1024*1024像素。

1.2.6配置清单（包含但不低于以下配置）

- 扫描电镜主机（1套）；

- 二次电子探测器一个；

- CCD光学导航，垂直角度相机各一个；

- 真空系统一套；

- UPS稳压电源一套；

- 能谱仪一套；

- 预对中钨灯丝60支（含栅极韦氏帽）；

- 物镜光阑2套；

- 制样专用工具包1套，不低于以下配置：

- 烧杯1L *5，500ml*5，250ml*20，100ml*5，50ml*5。

- 滤纸 20盒

- 试管3支

- 培养皿 10个

- 纽扣磁铁 20个

- 冲洗器 5个

- 试管架 1组

- 无水乙醇 1箱

- 光学台式放大镜，分辨率：1920*1080,1套

- 布氏漏斗1个

- 循坏水泵1台

1.3评标加分项：

1.3.1质保：2分；

满足招标文件要求的质保期1年的不得分。在质保期1年的基础上，承诺质保期每增加1年加1分，本项满分2分；

1.3.2类似业绩：6分；

根据投标人提供的制造商自2023年1月1日（含）至递交响应文件截止日的类似钨灯丝扫描电镜项目业绩进行评定。每提供1个类似项目业绩得0.5分，最多得6分。注：①需提供合同复印件（以合同签订之日为准）加盖投标人公章；②需提供合同对应的验收报告，加盖投标人公章；③项目在确定供应商后，采购人有权对中标供应商投标文件中提供的业绩证明的原始文件及终端采购单位进行核查（核查方式由采购人自行决定），如中标供应商提供的投标文件信息与原始文件不符，或者提供虚假合同业绩，无法进行核验，采购人有权取消中标人中标资格。

1.3.3售后服务及整体实施方案：5分

根据投标人提供的售后服务方案及整体设施方案评分，内容包括：

（1）响应时间及故障排除时间承诺；

（2）相关技术升级与对使用方法的技术指导服务；

（3）本地化服务，制造商在西南地区设立售后服务机构且配备所在地专职售后服务队伍等。

（4）提供项目实施过程中的人力、物力等资源保障措施；

（5）提供项目实施过程的进度安排及安装调试方案；

以上方案内容完整，且满足项目需求的得5分。每缺一项或阐述错误或内容简单不满足项目需求或内容与本项目无关的扣1分，扣完为止。