## 设备采购申请单
关于北翔科技采购万向抽风罩等地面设备立项的请示（国内）
项次 | 件号 | 名称 | 申请数量 | 单位 | 是否首次申请 | 是否计量 | 是否包含首次计量费 | 是否属于非标设备 | 品牌 | 规格 | 需求来源说明 | 申请基地 | 收货地址及联系信息
1 | WXCFZ | 万向抽风罩 | 6 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 （1）材质： 1）外管：1.2㎜304不锈钢。 2）内管：1.0㎜PVC塑料涂特氟龙（PTFE），内径100㎜。 3）关节：采用PVC塑料，灵活、牢固、自由锁定位置、轻松实现万向调节，密封性好；有松紧旋钮。 4）集气罩：采用PVC材料，直径250㎜ 5）固定支架：采用304不锈钢。 （2）通风系统 1）风速：通常为0.5m/s±10%。 2）风机：高效、低噪音、风叶与课题均为耐腐蚀材料的离心风机。 3）控制：可调速控制，以适应不同实验条件。 4）管道：所有连接处应密封良好，防止泄漏；可调节气流量。 5）布局：合理布置，确保气流顺畅，避免涡流和死区。 （3）控制系统 1）控制元件：微处理器控制，配合风速传感器，实时监测风速。 2）显示：配备数字显示屏，显示当前风速值。 3）报警：当风速低于设定值时，自动发出声光报警。 4）功能：风速调节、定时开关、故障诊断等功能。 5）界面：用户友好的操作界面，易于设置和调整。 6）开关：可单独控制每一个抽风罩。 （4）安全、环保 1）稳定性：支撑架应稳固，能够承受万向抽风罩的重量和操作过程中的动态负载。 2）防夹手：关节处应有防夹手设计，防止在调节过程中造成伤害。 3）防火：所有材料符合防火标准，内设防火阀（＞70℃自动关闭）。 4）模块化设计：便于安装、拆卸、维修。 5）噪音：抽风罩在正常运行时，噪音不得超过70dB（A）。 6）电机：配备防爆电机2级能效，防护等级不低于IP55，防爆等级ExdIIBT4Gb。 （5）备注：①共6套②2个中央实验台上方4套（每个中央实验台上方2套）、③仪器分析室预留1套④赛默飞iCAPPro与微波消解仪共用1套（喇叭口尺寸需特殊设计）。 （6）除通用要求之外，序号③的抽风罩需适用于原子吸收分光光度计；序号④的抽风罩适用于ICP-OES。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
2 | QGBT-1500X750X800MM | 全钢边台 | 17 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 （1）尺寸：1500*750*800。 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用≥12.7㎜实心理化板，四周断面经封边防水处理，边缘做圆角磨边处理，台面应耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐刻刮、易清洁、防静电、韧性强 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
3 | FJGD | 房间隔断 | 45.92 | ㎡ | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 隔断基础参数 安装位置：于下方墙体上方约 4300mm 处，新建横向长度 6500mm 隔断，与两侧墙体 / 承重柱紧密贴合，不截断现有窗户； 结构尺寸：隔断厚度 100mm，底部与实验室地面齐平，顶部延伸至天花板并紧密贴合； 踢脚线：配套 36mm 同材质踢脚线，与隔断无缝衔接，避免积尘。 框架与型材要求 主体框架：采用全铝镁合金材质，一字单龙骨壁厚≥2.2mm，表面扣条 / 扣板壁厚 1.0-1.2mm； 门框规格：适配自动回弹门，门框壁厚≥1.5mm，与隔断框架一体化设计，连接牢固； 表面处理：型材表面经阳极氧化处理，耐腐防锈，无毛刺、变形，颜色统一（建议银灰色，适配实验室风格）。 玻璃与功能配置 玻璃规格：双层 6mm 钢化玻璃（带 CCC 认证，符合国家标准），破碎后呈钝角小颗粒； 内置配置：双层玻璃间加装 25mm 银灰色手动百叶帘，启闭灵活，可自由调节采光与隐私； 安全防护：玻璃自实验室地面起向上 900mm 高度范围，粘贴磨砂塑料膜（膜层平整无气泡，边界清晰）； 密封性能：玻璃与框架间、隔断与墙体 / 天花板衔接处，均加装耐酸碱密封条，确保密封无漏风漏尘。 门体与五金件 门体配置：于隔断距左侧墙体 100mm 处，加装 1 樘自动回弹门，门宽 900mm，门高与隔断一致； 五金配件：合页、门锁、回弹装置等均选用知名品牌国标产品，优先采用 304 不锈钢材质，启闭灵活无卡顿，回弹力度适中（避免夹手）。 安装与验收要求 安装后隔断垂直度偏差≤2mm，水平度偏差≤2mm，无晃动、异响； 玻璃无划痕、裂纹，百叶帘运行顺畅，密封性能经现场检测无明显缝隙； 提供型材材质证明、玻璃 CCC 认证报告，质保期≥2 年（含五金件与密封件）。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
4 | DKBLM-10MM | 单开玻璃门 | 2 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 单玻10mm厚钢化玻璃门 配国标五金配件 门扇规格：定制单扇钢化玻璃门，尺寸为宽度 900mm× 高度 2100mm（可按现场实测洞口尺寸微调）；门扇采用10mm 厚单片钢化玻璃，符合国家标准。 门框材质：选用 304 不锈钢或铝合金门框，壁厚≥1.2mm，与门扇适配，表面无毛刺、变形。 五金配件：配套合页、门锁、闭门器、执手等全套五金件，均需符合国家相关标准，优先采用 304 不锈钢材质，耐腐防锈；启闭灵活无卡顿，闭门器可调节关门速度，满足实验室使用安全要求。 密封处理：门框与墙体、门扇与门框间加装耐酸碱密封条，确保闭合后密封良好，无漏风漏尘。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
5 | TLM-4-8MM | 推拉门 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 4MM铝合金框 单玻8MM厚钢化玻璃门 配国标五金配件，具体如下： 实验室单扇推拉式钢化玻璃门：门扇宽度900mm，高度2100mm（可按现场洞口尺寸微调）；门扇采用8mm 厚单片钢化玻璃，质量符合国家标准。 门框采用4mm 厚铝合金材质，表面经阳极氧化处理，耐腐防锈；门框集成上下滑轨结构，滑轨槽口顺滑无毛刺，与门扇滑轮适配性良好；安装后门框垂直度偏差≤2mm，水平度偏差≤2mm。 配套五金件（含上下滑轨、承重滑轮、推拉执手、限位器、推拉式门锁等）均需符合国家相关标准，优先选用 304 不锈钢材质；滑轮单轮承重≥50kg，推拉运行平稳无卡顿、无异响；门锁启闭灵活，具备良好的防脱限位功能，满足实验室使用安全要求。 门框与墙体接缝处、门扇与门框及门扇侧边缝隙处，均加装耐酸碱密封条及密封毛条，确保闭合后密封良好，无漏风漏尘。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
6 | TFG-1500X850X2350MM | 通风柜 | 3 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试及水电改造 一、基础参数 尺寸：外形 1500㎜×850㎜×2350㎜，内腔 1260㎜×600㎜×850㎜； 承重能力：台面、框架均≥500㎏/㎡（均匀分布负载）。 二、结构与材质 台面：采用≥12.7㎜实心理化板（含下柜体台面），四周封边防水处理，边缘圆角磨边；需耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐刻刮、易清洁、防静电、韧性强。 骨架：40㎜×60㎜×2.5㎜方钢管，经除油、酸洗、磷化防锈处理，再静电粉末喷涂环氧树脂防护层；所有边缘打磨圆滑或卷边，防止割伤。 外壳（含下部柜体、柜门）：≥1.2㎜冷轧钢板，表面处理同骨架；人员操作位置边缘做挡水处理，两侧预留检修口。 内衬：采用 5mm 抗腐蚀抗倍特板或≥4mm 聚丙烯（PP）/ 聚乙烯（PE）耐腐蚀材料，设可拆卸维修孔，便于电路、水路、气路检修。 地脚：可调水平式，配 M12×50㎜不锈钢螺丝及橡胶垫，具备承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀功能，可调节台体水平。 柜门视窗：铝型材配合塑料型材边框，采用 6㎜无色透明有机玻璃；手动开启、高度可调（无段平衡装置，可停留任意位置），开关顺畅轻盈，具备防夹手设计。 三、配件要求 铰链：不锈钢或镀镍材质，开启角度≥110°，选用海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌；开关门安静平稳，无需阻尼缓冲功能。 紧固件：优质 304 不锈钢材质。 把手：与柜门一体成型的一字暗拉手，手感舒适。 导流板：采用 5mm 灰色抗腐蚀抗倍特板或 PP 材质，确保气流顺畅。 四、通风系统 平均风速：0.5m/s±10%； 总排风量：2000m³/h~2400m³/h； 风机：高效、低噪音、防腐蚀、自动调速离心风机； 排气管道：PP 材料，连接处密封良好，无涡流与死角； 控制系统：可视化液晶控制面板，带按键设置；配备风速传感器，实时监测显示风速，可调节风速、定时开关，风速低于设定值自动报警，含急停开关。 五、照明与电源 照明：40W LED 灯管，防护等级 IP65；隐藏式安装于顶部面板内，不与柜内气流接触、不干扰实验操作，便于更换。 电源：立柱两侧对称安装 4 个单相 5 孔插座（220V、10A、带透明防水盒）；另设 1 处带密封盖的漏电保护器；内置理线系统，电源线整齐有序，做好接地与绝缘，确保用电安全。 六、水槽与配套 水龙头：三口鹅颈式，纯铜材质，表面进口环氧树脂粉末喷涂；出水嘴为铜质 + PP 双材质，可拆卸并加装起泡器，鹅颈、折角出水管可 360° 旋转；阀芯为精密陶瓷阀芯，90° 旋转，静态最大耐压 35 巴；PP 材质人体工学把手，手感舒适。 水槽：高密度 PP 材质，模具一体成型，具备抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱及有机物特性；底部厚度 7㎜，四周壁厚 5㎜；台下托底式安装，置于通风柜右侧。 下水系统：高密度 PP 材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱及有机物，具备过滤、防臭功能。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
7 | XSB-235X110MM | 小水杯 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 235*110 PP材质，配下水配件 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
8 | SLT-250X130MM | 羊角水龙头 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 250*130 实验室专用水龙头，配上水配件，具体如下： 基础尺寸：外形尺寸 250mm×130mm（总高 × 出水嘴中心距），适配实验室水斗台台面安装孔位。 核心材质 主体：采用纯铜铸造，壁厚≥3mm，强度高、无砂眼； 表面处理：进口环氧树脂粉末喷涂（或高等级镀铬），耐酸碱、耐腐蚀、防指纹，盐雾测试≥48 小时无锈蚀。 功能配置 出水嘴：铜质 + PP 双材质，可拆卸并加装起泡器（防溅水、节水），支持 360° 旋转，满足多方位取水需求； 阀芯：精密陶瓷阀芯，90° 快速启闭，静态最大耐压≥35 巴，使用寿命长，无滴漏； 把手：PP 材质（或耐腐工程塑料），人体工学设计，防滑防腐蚀，手感舒适。 配套配件包含全套上水配件：G1/2” 标准进水螺纹、加厚防爆编织软管（长度≥500mm）、密封胶圈； 配台下止水阀，便于后期维修。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
9 | SDT-1500X750X800MM | 水斗台 | 3 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试和水电改造 （1）尺寸：1500*750*800。 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用≥12.7㎜实心理化板，四周断面经封边防水处理，边缘做圆角磨边处理，台面应耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐刻刮、易清洁、防静电、韧性强 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
10 | ZSP-550X450MM | 中水盆 | 3 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 550*450 采用优质PP材质，6mm厚一体成型，不易老化。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸。配PP下水管 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
11 | SLSLT-600X230MM | 三联水龙头 | 3 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 600*230 优质实验室专用水龙头，铜制一体化设计，铜制阀芯，密闭性好，开关可达10万次，带接冷凝水尖嘴，高出水口可调节水平方向，表面经环氧树脂防腐蚀喷塑处理，耐腐蚀。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
12 | DSJ-27 | 滴水架 | 3 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 PP材质，27棒；一体成型，耐酸碱、耐腐蚀，表面光滑易清洁；带接水导流槽，支持台面式 / 壁挂式安装，适配实验室器皿沥水需求，承重稳定。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
13 | BT-1200X750X800MM | 边台 | 2 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试和水电改造 （1）尺寸：1200*750*800。 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用25mm大理石台面，表面光滑、平整、颜色均匀。 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
14 | BT-1000X750X800MM | 边台 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试和水电改造 （1）尺寸：1000*750*800。 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用≥12.7㎜实心理化板，四周断面经封边防水处理，边缘做圆角磨边处理，台面应耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐刻刮、易清洁、防静电、韧性强 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
15 | BT-2000X750X800MM | 边台 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试和水电改造 （1）尺寸：2000*750*800。 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用≥12.7㎜实心理化板，四周断面经封边防水处理，边缘做圆角磨边处理，台面应耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、耐刻刮、易清洁、防静电、韧性强 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
16 | ZJT-1000X1000X750X800MM | 转角台 | 1 | 台 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试和水电改造 （1）尺寸：1000*1000*750*800 （2）承重能力：台面、框架均≥300㎏/㎡（均匀分布负载）。 （3）结构：单个边台中间有宽度600㎜的伸膝凹口；伸膝凹口两侧各有1个抽屉、1个储物柜；抽屉承重20㎏、物品柜内设3层隔板，每层承重20㎏，隔板高度可调。 （4）台面：采用35mm大理石台面，表面光滑、平整、颜色均匀。 （5）骨架：采用40㎜×60㎜×2㎜方钢管，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （6）框架、柜体、抽屉、柜门：采用≥1.2㎜冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂环氧树脂防护层做耐酸碱、耐腐蚀表面处理，所有边缘均打磨圆滑或卷边处理，防止割伤。 （7）抽屉：采用自动自闭导轨（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），耐腐蚀、伸缩自如、承重力强、静音、有减震与缓冲效果，抽屉可以全部向外拉出。 （8）抽屉与柜门采用一体折弯成形拉手，边缘应圆润打磨。 （9）地脚：采用可调水平的地脚，可调M12×50㎜不锈钢螺丝，带橡胶垫，可承重、防潮、防滑、减震、耐腐蚀。 （10）铰链：采用不锈钢或镀镍铰链，开启角度≥110°，无需带阻尼缓冲功能（海蒂诗、固特、百隆等或等同知名品牌），开关门应安静平稳、承重力强。 （11）紧固件：采用优质304不锈钢材质紧固件。 （12）实验台靠墙一侧，沿长度方向均布2处铝合金防水防腐蚀双头插座（220V、10A、带透明防水盒）。 （13）实验台内置理线系统，确保所有电源线整齐有序，并做好接地与绝缘，确保用电安全。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
17 | LXFJ | 离心风机 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 基本参数 类型：离心式通风机；额定风量≥8600m³/h（预留 10% 余量，最大风量≥9500m³/h）；额定全压≥1500Pa（可克服吸附箱 + 风管阻力）；配套电机功率4KW，极数 4 极，额定转速 1450r/min，绝缘等级 F 级，防护等级 IP55；电源：380V/50Hz 三相交流电。 材质要求 风机外壳、叶轮采用304 不锈钢（或 FRP 玻璃钢，适配酸性废气），耐腐蚀，使用寿命≥5 年；风机法兰与风管匹配，密封垫采用耐酸碱橡胶。 结构与配套 配备减震底座，运行噪音≤85dB (A)；进出口加装柔性软接 + 止回阀，防止废气倒灌；出风口配防雨帽（楼顶安装型）；自带消声器，降低气流噪音；加装压差监测接口，便于联动系统监控。 性能与安全 风机效率≥75%，运行稳定无明显振动；含电机过载、过热保护装置；易燃易爆废气工况需采用防爆型电机，接地电阻≤4Ω。 验收与质保 提供风机性能检测报告、材质证明；供应商负责指导安装调试；整机质保≥1 年，电机质保≥2 年，质保期内故障免费维修更换。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
18 | XFX-1800X920X1200MM | 活性炭吸附箱 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 L1800*W920*1200mm 双层800碘值颗粒碳双层炭【为保证有效期，请与最终使用方确定送货日期】 符合环保要求的高品质、高吸附性活性炭，颗粒状活性炭碘值≥800㎎/g、蜂窝活性炭碘值≥650㎎/g，确保废气处理符合要求。 SDG 吸附箱与活性炭吸附箱串联配套使用，供应商承诺所提供的整套废气处理设备，可确保处理后废气的排放浓度及排放速率，严格符合《电镀污染物排放标准》GB21900 表 5 及《大气污染物综合排放标准》GB16297 表 2 的限值要求，满足项目环保验收及日常监管标准。 在项目竣工环保验收过程中，如因设备性能问题导致监测结果不达标，供应商有责任免费对设备进行整改或更换，直至通过最终验收并达到所有法定排放标准。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
19 | SDG-XFX-1200X920X960MM | SDG吸附箱 | 1 | 套 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无品牌要求 | 含安装调试 1200*920*960 吸附剂【为保证有效期，请与最终使用方确定送货日期】 天然矿物质复合配方，粒径 3~8mm，比表面积≥300m²/g；HCl 吸附容量≥80mg/g、硫酸雾≥60mg/g，耐高温≥120℃，遇水不粉化，提供第三方检测报告。 箱体结构 接触废气部分采用 PP 板（≥10mm）/FRP/304 不锈钢（≥2mm），耐酸碱；内置气流均布板，设检修口、装填口，密封泄漏率≤0.01%；楼顶安装型需满足抗风、抗震要求。 工艺性能 处理风量与前端匹配，空塔风速 0.8~1.2m/s，吸附层厚≥300mm，废气停留时间≥1.0s；HCl 去除率≥95%、硫酸雾≥90%，处理后废气符合 GB21900、GB16297 标准；运行阻力≤800Pa。 安全配套 加装压差表，压差超 1000Pa 提示换吸附剂；楼顶型设防雨帽，易燃工况配防静电接地（接地电阻≤4Ω）；饱和吸附剂按规范处置。 验收质保 提供材质、吸附剂及处理效率检测报告；箱体质保≥1 年，吸附剂质保≥6 个月，效率不达标免费更换。 SDG 吸附箱与活性炭吸附箱串联配套使用，供应商承诺所提供的整套废气处理设备，可确保处理后废气的排放浓度及排放速率，严格符合《电镀污染物排放标准》GB21900 表 5 及《大气污染物综合排放标准》GB16297 表 2 的限值要求，满足项目环保验收及日常监管标准。 在项目竣工环保验收过程中，如因设备性能问题导致监测结果不达标，供应商有责任免费对设备进行整改或更换，直至通过最终验收并达到所有法定排放标准。 定制钢架：主钢架高约12m，采用80×80×6mmQ235B热镀锌角钢，锌层厚度≥45μm；辅钢架为40×40×4mm同材质热镀锌角钢，锌层≥35μm，均需表面无漏镀、锌瘤。四周斜拉Φ14mm（6×19S+FC）热镀锌钢丝绳，抗拉强度≥1600MPa，配套花篮螺栓+卸扣固定并张紧。主辅钢架采用焊接+8.8级高强度螺栓双重连接，焊脚≥6mm，螺栓外露丝扣≥2扣。安装垂直度偏差≤H/1500。 水泥基础：水泥基础尺寸不低于：1.5米*1.5米*0.3米高 本基础适配楼顶2.5t设备+12m高角钢钢架承载需求，施工前必须核算楼顶原设计承载力。采用C30商品混凝土（可掺轻质骨料减轻自重），抗冻等级≥F150、抗渗等级≥P6，28d抗压强度≥30MPa。配置双层双向Φ10HRB400钢筋网，间距200mm，保护层≥30mm，钢筋网通过植筋与楼顶原结构可靠连接。顶面预埋20mm厚Q235B钢板，配Φ12锚固钢筋（每块≥4根）。施工前后需做好楼顶防水修补，浇筑后保湿养护≥7d，顶面平整度偏差≤5mm，预埋件水平偏差≤3mm。 | 北翔科技用于电镀实验室建设 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
20 | UTM4203HB | 2kN微机控制电子万能试验机（加高） | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | 是 | 三思纵横 | 一、测量参数 1.最大试验力：2kN; 2.准确度等级：0.5级； 3.试验力测量范围：0.4%~100%F.S； 4.试验力示值误差：示值的±0.5%以内； 5.试验力分辨率：100万码，全程不分档，且全程分辨率不变； 6.位移示值误差：示值的±0.5%以内； 7.位移分辨率：0.04μm; 8.变形测量范围：0.4%~100%F.S; （如果配置引伸计的话） 9.变形示值误差：示值的±0.5%以内； 10.大变形测量测量范围：10~800mm；（如果配置大变形的话） 11.大变形示值误差：示值的±0.5%以内； 12.大变形测量分辨率：0.008mm； 二、控制参数 1.应力控制速率范围：0.005~5%FS/s; 2.应力控制速率精度：速率<0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 3.应变控制速率范围：0.005~5%FS/s； 4.应变控制速率精度：速率<0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 5.位移控制速率范围：0.001~500mm/min; 6.位移控制速率精度：设定值的±0.5%以内； 三、主机参数 1.有效试验宽度：400mm; 2.横梁移动行程：1400mm； 3.主机尺寸（宽x深x高）：695x580x2215mm; 4.电源：电压220V/50Hz±10%；功率750W； 5.主机重量：约400kg。 | 用于起落架大行程测试 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号北方重工西门5号门。沈坤 13118911988
其他附件
Note on A1: DELL: 原则上通用工具、专用工具、地面设备需分开呈报，不能混报。
Note on E2: DELL: 件、个、台、套等
Note on F2: DELL: 首次国内采购及制造的专用工具，申请者必须填写“专用工具设备 初始评估单”
Note on I2: DELL: 如是非标设备，需提供非标技术规范需求并做非标审核；
Note on J2: DELL: 呈报件号所属品牌，如snapon、DMC、海洋王等等，如专用工具填写“/”即可。
Note on K2: DELL: 需求工具的规格信息或其他特殊要求（如到货后需要进行操作培训），如无品牌要求，可注明无品牌要求，满足XX技术参数的其他品牌即可；如呈报国内专用工具，需注明按OEM工具原版图纸制作；
Note on L2: DELL:说明为什么要买？ 如：建立XX维修能力需求、新开XX航线/外站配置、航线/定检评估新增补充、EO工卡评估补充、频繁调配/外借分析补充（说明频率数据）、工具维保配置、老旧工具报废更新补充、随机工具最低库存动态控制配置等